Phụ lục: Yêu cầu kỹ thuật

(Kèm theo thông báo ngày 09/09/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

| Tiêu chí | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| Loại thiết bị | Máy đo pH để bàn (Benchtop pH Meter), dùng trong phòng kiểm nghiệm |
| Chức năng đo | pH, mV và nhiệt độ |
| Khoảng đo pH | −2,00 đến 20,00 pH |
| Độ phân giải pH | 0,001 pH |
| Độ chính xác pH | ≤ ±0,002 pH |
| Khoảng đo mV | Tối thiểu −2000 đến +2000 mV |
| Độ phân giải mV | 0,1 mV hoặc tốt hơn |
| Khoảng đo nhiệt độ | Tối thiểu 0–100 °C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ≤ ±0,5 °C |
| Bù nhiệt độ | ATC – bù nhiệt độ tự động |
| Điện cực pH | Điện cực pH tổ hợp (combination glass pH electrode), màng thủy tinh nhạy pH |
| Điện cực so sánh | Ag/AgCl |
| Cấu hình reference | Double-junction hoặc công nghệ tương đương |
| Cảm biến nhiệt độ | Tích hợp trong điện cực pH hoặc đầu dò nhiệt độ riêng |
| Hiệu chuẩn pH | khuyến nghị 3 -5 điểm, tự nhận diện đệm, có thể tùy chỉnh dung dịch đệm chuẩn |
| Dung dịch đệm | pH 4,01; 7,00 và 10,01 |
| Nhận diện buffer | Tự động |
| Slope/Offset | Có chức năng hiển thị và/hoặc lưu thông tin slope, offset của điện cực |
| Kiểm tra xác nhận hiệu chuẩn | Có chức năng calibration verification |
| Kiểm soát điện cực | Có cảnh báo khi tình trạng điện cực hoặc hiệu chuẩn không đạt yêu cầu |
| Hiển thị | Hiển thị đồng thời giá trị pH và nhiệt độ mẫu |
| GLP | Có chức năng quản lý dữ liệu theo GLP |
| Data logging | Có chức năng lưu trữ dữ liệu đo và dữ liệu hiệu chuẩn |
| Quản lý người sử dụng | Có nhận diện/quản lý người sử dụng và ngày giờ đo |
| Kết nối dữ liệu | USB, RS-232 hoặc giao diện tương đương |